СЧЕТЧИК ТОПЛИВА CONTOIL® VZO 4

ПАСПОРТ

Сертификат об утверждении типа средств измерений (Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии) № 55110-13

Сертификат об одобрении типового изделия (Российский Речной Регистр) № 09-11.1-2.6.3-0285

Свидетельство о типовом одобрении (Российский Морской Регистр Судоходства) №11.04060.250

Содержание

- Назначение                                                                              2

- Технические характеристики                                                2

- Комплектность                                                                        2

- Устройство и принцип работы                                              2

- Правила эксплуатации                                                           3

- Техническое обслуживание                                                   3

- Пломбирование                                                                       3

- Гарантии изготовителя                                                           3

- Сведения о консервации и упаковке                                     4

- Паспортные данные                                                                4

- Сведения о продаже                                                                4

- Сведения о вводе в эксплуатацию                                         4

- Сведения о проверках                                                             5

- Сведения о рекламациях                                                         5

Приложение 1                                                                                     6-8

Приложение 2	                                9

1

Тип счетчиков жидкого топлива CONTOIL® (коммерческое наименование VZO) фирмы Aquametro AG, Швейцария, утвержден решением Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Сертификации  и зарегистрирован в Государственном Реестре Средств Измерений. На основании положительных результатов государственных испытаний тип счетчиков жидкого топлива  CONTOIL® допущен к применению на всей территории Российской Федерации.

Поверка камерных счетчиков с кольцевым вращающимся поршнем производства   Aquametro AG

тип  VZF / VZO / VZP / VZD / DFM  производится на территории России в   соответствии с

ГОСТ 8.451-81.  При калибровке используется масло - ECOCAT or AN 4 from

«Suisse Company Motorex» либо его аналоги Российского производства, вязкость/текучесть

которых близка к дизельному топливу: ( 1,7 сСт – 6 сСт ). Межповерочный интервал – 2 года.

- Назначение

Счётчик жидкого топлива VZO 4 с механическим роликовым счётным механизмом.

Предназначен для измерения расхода жидкого топлива, на всех двигателях расход топлива у которых находится в диапазоне от 1 до 80 л/ч.

- Технические характеристики

  - Измеряемая среда – жидкое топливо любого коэффициента вязкости

  - Температура измеряемого топлива от -20 о С до + 60 о С.

Температура окружающей среды  -25 ° C ...  + 80 ° C.

Номинальное давление до 25 бар.

  - Счётчик имеет резьбовое соединение диаметром DN 4 мм.

  - Перечень типоразмеров счетчиков с указанием основных технических характеристик:

минимального (Qn) и максимального (Qmax) расходов, диаметра условного прохода

трубопроводов, а также размеры и масса счетчиков - приведены в Приложении 1.

  - Граница погрешностей измерения: ± 1% от фактического значения, точность при

повторениях ± 0,2%

  - Вес – 0,65 кг. Степень защиты IP 65.

- Комплектность

  - В комплект поставки входят:

- счетчик с заглушками;

- паспорт;

- инструкция по монтажу и эксплуатации;

- сертификат испытаний.

- Устройство и принцип работы

  - Счетчики жидкого топлива CONTOIL  работают по волюметрическому принципу кольцевого поршневого счетчика. Особенностью данного принципа измерения является большой диапазон измерений, их высокая точность, независимость от вязкости измеряемого вещества и от электропитания, а также нечувствительно к профилю потока.

  - В жидкости находятся в виде подвижных частей только кольцевой поршень, направляющий ролик и захват (электромагнитная муфта). Гидравлическая часть полностью отделена от индикатора и импульсного датчика. Передача данных из герметически закрытой измерительной камеры осуществляется при помощи электромагнитной муфты.

2

- Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!!

При монтаже проточных расходомеров необходимо соблюдать следующие основные требования:

- Перед установкой расходомеров внимательно изучить «Инструкцию по монтажу и эксплуатации».

- Расходомер устанавливается на топливопровод после фильтра-грязевика или фильтра тонкой очистки. При установке на автомобильную и автотракторную технику и  дизель-генераторы – после штатных фильтров тонкой очистки топлива.

- После проведения сварочных работ - необходимо удалить окалину из трубопровода, в противном случае металлические частицы попадут в измерительную камеру и станут причиной заклинивания расходомера и повреждения внутренних поверхностей изделия.

- При запуске – измерительная камера расходомера должна быть заполнена топливом. После монтажа - необходимо удалить воздух из топливной системы во избежание гидравлического удара.

НЕ ПРОДУВАТЬ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ТРУБОПРОВОД ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ  С УСТАНОВЛЕННЫМ РАСХОДОМЕРОМ!!!

ШТАТНЫЙ ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ИЗ КОРПУСА РАСХОДОМЕРА    НЕ ИЗВЛЕКАТЬ!!!!

В остальных случаях см. «Инструкция по монтажу и эксплуатации».

- Техническое обслуживание

Счетчики не требуют дополнительной калибровки в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание проводить строго в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации.

7.      Пломбирование

7.1. Конструкция счетчика исключает несанкционированный доступ к вращающимся частям счетного устройства.

7.2. Герконовый датчик пломбируется на заводе-изготовителе специальной наклейкой с логотипом завода изготовителя.

7.3.  Для пломбирования счетчика при монтаже на топливопровод используйте монтажные комплекты Aquametro.

8.      Гарантии изготовителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации».

8.2. Гарантия на скрытые дефекты составляет 12 месяцев со дня ввода счетчика в эксплуатацию.

8.3. В течение указанных гарантийных сроков предприятие-изготовитель обязано проводить безвозмездную замену потерявших работоспособность счетчиков при наличии неповрежденной пломбы на счетном устройстве, соблюдении правил по эксплуатации счетчика, предоставлении листа рекламаций (см. п. 14) и копии технического паспорта пп. 10, 11, 12.

8.4. Гарантийное обслуживание осуществляется через организацию, осуществившую продажу счетчика.

8.5. Адрес представительства предприятия-изготовителя:

| Производитель: Aquametro AG Ringstrasse 75 CH-4106 Therwil Швейцария Tel: +41-617251122, Fax: +41-617251595 | Дилер: |
| --- | --- |

3

9. Сведения о консервации и упаковке

9.1. Счетчики должны храниться в индивидуальной упаковке фирмы изготовителя на складе потребителя при температурах от -40 0C до +70 0C и относительной влажности от 65 % при +20 0C до 80 % при +25 0C.

9.2. При длительном хранении счетчики должны храниться в сухих отапливаемых помещениях.

10. Паспортные данные

Тип счетчика      VZO 4

Серийный №____________________________

Производитель AQUAMETRO AG, Therwil

Дата первичной заводской поверки     «           »  _______________                  201       г.

Сертификат испытаний

11. Сведения о продаже

Покупатель ___________________________________________________________________                                                                                        наименование

Наименование организации, осуществившей продажу:

Дата продажи    «             » __________________________ 201    г.                 М.     П.

12. Сведения о вводе в эксплуатацию

Заполняется организацией, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию.

Без заполнения данной формы гарантии фирмы-изготовителя не сохраняются.

Наименование организации, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию:

___________________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию _________________

Подпись ответственного лица _______________                                     М.    П.

4

13.Сведения о  поверках

13.1. Первичная поверка счетчика производится на заводе-изготовителе, на основании этого	 на каждый счетчик выдается Сертификат испытаний.

13.2. Периодические поверки счетчиков проводят по мере необходимости с согласованием с заводом изготовителем.

13.3. Сведения о результатах поверки заносятся в таблицу 1 или в свидетельство о поверке.

Таблица 1

| Дата поверки | Результат поверки | Поверяющая организация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Фамилия и подпись поверителя | Оттиск клейма поверителя |

14. Сведения о рекламациях

При обнаружении неисправности счетчика в период гарантийного срока потребитель должен представить предприятию-изготовителю рекламационный лист.

При сдаче расходомера в ремонт, паспорт должен находиться с расходомером!!

Лист рекламаций

1. Краткое описание неисправности счетчика

2. Количество часов работы счетчика с начала эксплуатации до возникновения неисправности

3. Наименование организации, осуществившей освидетельствование счетчика

4. Фамилии и подписи специалистов

Дата                                               Печать

5

Приложение 1

Версия с импульсным выходом и роликовым механическим счётным устройством

Отличия от предыдущей версии:

- Прозрачный пластмассовый корпус с классом защиты IP 50;

- более лёгкое крепление импульсного кабеля по средствам винтового клипа;

- никаких трудностей с подключением импульсного кабеля, как в предыдущей модели;

- надежное крепление кабеля с диаметром 3,5 и 5mm;

- импульсный датчик: (электрический класс защиты III);

P max: 1W при U max  48 V AC/DC, I max: 50 mA, Rin: 47 Om;

- только 2 версии импульсного датчика доступны для каждого диаметра:

DN 4: 0,00125 l/Imp (800 Imp/l)

0,1 l/Imp (10 Imp/l)

DN 8: 0.00311 l/Imp (321,5 Imp/l)

1 l/Imp (1 Imp/l)

- версия для бензина: VZO 4 V-RE0,00125 (800 Imp/l)

VZO 4 V-RE0,1 (321,5 Imp/l)

6

Монтажная внутренняя резьба  ДЮЙМОВАЯ, размер  3/8´´ на  1/2´´

7

8

Приложение 2

9